## 2026
Даты проведения калибровки, Все результаты калибровки, Критерии приемки и дата следующей калибровки OOO "EURO PROF TEST"
Наименование оборудования (марка, модель, инв. номер) | Диапазон измерения | Номер и дата сертификата калибровки | Калибровочные точки | Отклонение | Расширенная неопределенность | Отклонение минус расширенная неопределенность | Наименование документа, установившего предел погрешности для прибора | Верхний предел погрешности | Нижний предел погрешности | Заключение (соответствует / не соответствует) | Дата следующей калибровки | Ответственный сотрудник (Ф.И.О.) и подпись
1. СЕНСОРИКА М ТОРМОЗНОЙ ИСД-3 №2023.387 | ДИ: (от 0,72 до 180) km/s; ЦД; 0,01 km/s | ZD202601020251, 02.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.72 | 0 | 0.00288 | -0.00288 | Основание: Паспорт (раздел 5) и Правила ЕЭК ООН № 13-H (приложение 3, п. 1.4, 1.5, 2.1). Предел допускаемой погрешности скорости (V): ΔV = ±(0,1% * V + 0,01 km/s). Предел допускаемой погрешности дистанции (S): ΔS = ±(0,5% * S + 0,01 m). | 3 | -3 | соответствует | 2027-01-02 | Раупов.М
| ДИ: (от 1,0 до 200) m; ЦД; 1 m |  | 1.8 | 0.01 | 0.0072 | 0.0028 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 3.6 | 0.01 | 0.0144 | -0.0044 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 7.2 | -0.01 | 0.0288 | -0.0388 |  | 3 | -3 | соответствует
|  | km/s | 18 | 0 | 0.072 | -0.072 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 25.2 | 0.02 | 0.1008 | -0.0808 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 54 | 0.1 | 0.216 | -0.116 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 108 | 0.1 | 0.432 | -0.332 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 180 | 0.2 | 0.72 | -0.52 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 1 | 0 | 0.0016 | -0.0016 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 5 | 0 | 0.008 | -0.008 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  | m | 20 | 0 | 0.032 | -0.032 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 100 | 0.1 | 0.16 | -0.06 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 200 | 0.1 | 0.32 | -0.22 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
2. измеретель дымности отроботавших газов МЕТА-01ПМ 0.1 №25606 | ДИ: (от 0 до 5) %Vol.; ЦД: 0,01 %Vol. | ZD20260114048, 14.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 5 | 1.1 | 0.09 | 1.01 | ГОСТ 21393-75, п. 2.1 Предел погрешности прибора установлен ±5% от измеряемой величины. | 1.19 | 1.01 | соответствует | 2027-01-14
3.3.“META” ТОНИК Светопропускания №3366 | ДИ: (от 7,8 до 81,2) %; ЦД: 0,1 % | ZD202601190474, 19.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 7.8 | 0 | 0.06 | -0.06 | Паспорт прибора и ГОСТ 32565—2013 (± 2 %) | 0.06 | -0.06 | соответствует | 2027-01-19
|  |  | 21.2 | 0.1 | 0.06 | 0.04 |  | 0.16 | 0.04 | соответствует
|  |  | 57.5 | 0.2 | 0.06 | 0.14 |  | 0.26 | 0.14 | соответствует
|  |  | 81.2 | 0.2 | 0.06 | 0.14 |  | 0.26 | 0.14 | соответствует
4. .Термогигрометр HTC-1 Инв.№13 , ,Инв.№83,Инв.№10 | ДИ: (40-80) %, ЦД: 1 % ДИ: (15-30) °C, ЦД: 0,1 °C | ZD202603240033, ZD202603240034, ZD202603240035, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 40 | -1 | 2 | -3 | Паспорт прибора HTC-1 (± 5 %), Паспорт прибора HTC-1 и ГОСТ 28498-90 (± 1 °C) | 5 | -5 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 60 | -1 | 2 | -3 |  | 5 | -5 | соответствует
|  |  | 80 | -2 | 2 | -4 |  | 7 | -7 | соответствует
|  |  | 15 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |  | 2 | -2 | соответствует
|  |  | 20 | 0.4 | 0.5 | -0.1 |  | 2 | -2 | соответствует
|  |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 2 | -2 | соответствует
5.Секундомер механический зав.№ 5065 | ДИ, от 5 до 3600 s ПГ ± 0,55 s | ZD202603240036 , 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 5 | 0 | 0.02 | -0.02 | паспорт прибора и ГОСТ 5072-84 (±0,55 s) | 0.05 | -0.05 | соответствует | 2025-11-14
|  |  | 60 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.05 | -0.05 | соответствует
|  |  | 180 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.05 | -0.05 | соответствует
|  |  | 1800 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | соответствует
|  |  | 3600 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | соответствует
6.Газоанализатор многокомпонентный Автотест-02.02М Зав.№21216 | ДИ: (0 ÷ 25) % O₂; ЦД: 0,1 % ДИ: (0 ÷ 100) %LEL CH₄; ЦД: 1 %LEL ДИ: (0 ÷ 1000) ppm CO; ЦД: 1 ppm ДИ: (0 ÷ 500) ppm H₂S; ЦД: 1 ppm | ZD202603240037, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 6.02 | 0.13 | 0.15 | -0.02 | паспорт прибора и ГОСТ 33997-2016 | 0.28 | -0.02 | соответствует | 24.03.2027
|  |  | 15.9 | 0 | 0.41 | -0.41 |  | 0.41 | -0.41 | соответствует
|  | O₂ | 24.1 | -0.1 | 0.62 | -0.72 |  | 0.52 | -0.72 | соответствует
|  |  | 19.8 | 0.3 | 0.396 | -0.096 |  | 0.696 | -0.096 | соответствует
|  | CH₄ (%LEL) | 49.9 | 0.2 | 0.998 | -0.798 |  | 1.198 | -0.798 | соответствует
|  |  | 61.1 | -0.5 | 1.22 | -1.72 |  | 0.72 | -1.72 | соответствует
|  |  | 39.7 | -0.4 | 0.71 | -1.11 |  | 0.31 | -1.11 | соответствует
|  | CO | 249.6 | 1.7 | 4.49 | -2.79 |  | 6.19 | -2.79 | соответствует
|  |  | 351.2 | -3.2 | 6.32 | -9.52 |  | 3.12 | -9.52 | соответствует
|  |  | 49.9 | 0.6 | 0.59 | 0.01 |  | 1.19 | 0.01 | соответствует
|  | H₂S | 99.8 | 1.3 | 1.19 | 0.11 |  | 2.49 | 0.11 | соответствует
|  |  | 199.6 | 0.4 | 2.39 | -1.99 |  | 2.79 | -1.99 | соответствует
7.Линейка измерительная металлическая NA. зав.№18-014-1000 | ДИ: (от 0 до 1000 ) mm ЦД: 1 mm | ZD202603240032 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 200 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | паспорт прибора и ГОСТ 427-75 (±0,20 mm) | 0.06 | -0.04 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 500 | -0.02 | 0.05 | -0.07 |  | 0.03 | -0.07 | соответствует
|  |  | 600 | -0.04 | 0.05 | -0.09 |  | 0.01 | -0.09 | соответствует
|  |  | 800 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |  | 0.07 | -0.03 | соответствует
|  |  | 1000 | -0.06 | 0.05 | -0.11 |  | -0.01 | -0.11 | соответствует
8. Линейка измерительная металлическая инв.№76 | ДИ: (от 0 до 300 ) mm ЦД: 0,1 mm | ZD202603240031 27.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | паспорт прибора и ГОСТ 427-75 (±0,2 mm) | 0.07 | -0.03 | соответствует | 2027-03-27
|  |  | 100 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0.1 | 0 | соответствует
|  |  | 150 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |  | 0.09 | -0.01 | соответствует
|  |  | 200 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 | соответствует
|  |  | 300 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |  | 0.12 | 0.02 | соответствует
9. Термометр жидкостной стеклянный №209 | ДИ: от 0 до 50 °C, | ZD20260з240030 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | паспорт прибора и ГОСТ 28498-90 (±1 mm) | 0.04 | -0.06 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |  | 0.13 | 0.03 | соответствует
|  |  | 50 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |  | 0.12 | 0.02 | соответствует
10.Штангенреймас зав.№ 84725 | ДИ: от 0 до 400 mm, КТ: 2; ПГ: ±0,06 | ZD202603240029 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0 | 1 | -1 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 100 | 0.001 | 1 | -0.999 |  | 1.001 | -0.999 | соответствует
|  |  | 200 | -0.001 | 1 | -1.001 |  | 0.999 | -1.001 | соответствует
|  |  | 300 | 0.002 | 1 | -0.998 |  | 1.002 | -0.998 | соответствует
|  |  | 400 | 0.003 | 1 | -0.997 |  | 1.003 | -0.997 | соответствует
11.Штангенреймас зав.№73482 | ДИ: от 0 до 400 mm, КТ: 2; ПГ: ±0,06 | ZD202603240028 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 70 | 0 | 1 | -1 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 200 | 0.001 | 1 | -0.999 |  | 1.001 | -0.999 | соответствует
|  |  | 350 | -0.001 | 1 | -1.001 |  | 0.999 | -1.001 | соответствует
|  |  | 500 | 0.002 | 1 | -0.998 |  | 1.002 | -0.998 | соответствует
12.Щупы Радиусные шаблоны зав.№ 4 №14 | ДИ: от 0,2 до 1,0 mm, ПГ: 0,0 | ZD202603240027 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.2 | 0 | 0.05 | -0.05 | ГОСТ 28498-90, п. 3.2. Предел доп. погрешности: ±1,0 mm. | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 0.5 | 0 | 0.05 | -0.05 |  | 1 | -1 | соответствует
|  |  | 1 | 0 | 0.05 | -0.05 |  | 1 | -1 | соответствует
13. Штангенциркуль тип.ШЦЦ-I зав.№300 | ДИ: от 0,5 до 150 mm, ПГ: 0,01 | ZD202603240026 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.5 | 0 | 0.01 | -0.01 | Согласно сертификату калибровки допустимая погрешность (MPE): ±0,02 мм (для 0,5 мм) и ±0,03 мм (для 50–150 мм). | 0.02 | -0.02 | соответствует | 2027-03-24
|  | Наружные губки | 50 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 70 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 100 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 150 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  | Внутренние губки | 0.5 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.02 | -0.02 | соответствует
|  |  | 50 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 70 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 100 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 150 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  | Глубиномер | 20 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.02 | -0.02 | соответствует
14. Гиря зав.6962 50gr | ДИ: от 50 gr, | ZD202603240025, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 |  | 0.0007 | -0.0001 | соответствует | 2027-03-24
15.Рулетка измерительная металлическая YT-71189 инв.№33 | ДИ: от 0 до 5 m, КТ: 2; ПГ: ± [0,30+0,15(L-1)] mm | ZD202603240024, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 2500 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 0.9 | -0.9 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 3500 | 0.1 | 0.3 | -0.2 |  | 1.1 | -1.1 | соответствует
|  |  | 5000 | -0.1 | 0.3 | -0.4 |  | 1.4 | -1.4 | соответствует
16. Штангенциркуль зав.№Г987857 (24.03.2026) | ДИ: от 0,5 до 250 mm, ПГ: 0,05 | ZD202603240023,24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.5 | 0 | 0.02 | -0.02
|  |  | 50 | 0 | 0.02 | -0.02
|  | Наружные губки | 100 | 0.02 | 0.02 | 0
|  |  | 150 | 0 | 0.02 | -0.02
|  |  | 250 | 0.02 | 0.02 | 0
|  |  | 0.5 | 0 | 0.02 | -0.02
|  |  | 50 | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Внутренние губки | 100 | -0.02 | 0.02 | -0.04
|  |  | 150 | 0 | 0.02 | -0.02
|  |  | 250 | 0 | 0.02 | -0.02
|  | Глубиномер | 20 | 0 | 0.02 | -0.02

## 2027
Даты проведения калибровки, Все результаты калибровки, Критерии приемки и дата следующей калибровки OOO "EURO PROF TEST"
Наименование оборудования (марка, модель, инв. номер) | Диапазон измерения | Номер и дата сертификата калибровки | Калибровочные точки | Отклонение | Расширенная неопределенность | Отклонение минус расширенная неопределенность | Наименование документа, установившего предел погрешности для прибора | Верхний предел погрешности | Нижний предел погрешности | Заключение (соответствует / не соответствует) | Дата следующей калибровки | Ответственный сотрудник (Ф.И.О.) и подпись
1. СЕНСОРИКА М ТОРМОЗНОЙ ИСД-3 №2023.387 | ДИ: (от 0,72 до 180) km/s; ЦД; 0,01 km/s | ZD202601020251, 02.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.72 | 0 | 0.00288 | -0.00288 | Основание: Паспорт (раздел 5) и Правила ЕЭК ООН № 13-H (приложение 3, п. 1.4, 1.5, 2.1). Предел допускаемой погрешности скорости (V): ΔV = ±(0,1% * V + 0,01 km/s). Предел допускаемой погрешности дистанции (S): ΔS = ±(0,5% * S + 0,01 m). | 3 | -3 | соответствует | 2027-01-02 | Раупов.М
| ДИ: (от 1,0 до 200) m; ЦД; 1 m |  | 1.8 | 0.01 | 0.0072 | 0.0028 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 3.6 | 0.01 | 0.0144 | -0.0044 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 7.2 | -0.01 | 0.0288 | -0.0388 |  | 3 | -3 | соответствует
|  | km/s | 18 | 0 | 0.072 | -0.072 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 25.2 | 0.02 | 0.1008 | -0.0808 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 54 | 0.1 | 0.216 | -0.116 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 108 | 0.1 | 0.432 | -0.332 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 180 | 0.2 | 0.72 | -0.52 |  | 3 | -3 | соответствует
|  |  | 1 | 0 | 0.0016 | -0.0016 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 5 | 0 | 0.008 | -0.008 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  | m | 20 | 0 | 0.032 | -0.032 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 100 | 0.1 | 0.16 | -0.06 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
|  |  | 200 | 0.1 | 0.32 | -0.22 |  | 0.5 | -0.5 | соответствует
2. измеретель дымности отроботавших газов МЕТА-01ПМ 0.1 №25606 | ДИ: (от 0 до 5) %Vol.; ЦД: 0,01 %Vol. | ZD20260114048, 14.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 5 | 1.1 | 0.09 | 1.01 | ГОСТ 21393-75, п. 2.1 Предел погрешности прибора установлен ±5% от измеряемой величины. | 1.19 | 1.01 | соответствует | 2027-01-14
3.3.“META” ТОНИК Светопропускания №3366 | ДИ: (от 7,8 до 81,2) %; ЦД: 0,1 % | ZD202601190474, 19.01.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 7.8 | 0 | 0.06 | -0.06 | Паспорт прибора и ГОСТ 32565—2013 (± 2 %) | 0.06 | -0.06 | соответствует | 2027-01-19
|  |  | 21.2 | 0.1 | 0.06 | 0.04 |  | 0.16 | 0.04 | соответствует
|  |  | 57.5 | 0.2 | 0.06 | 0.14 |  | 0.26 | 0.14 | соответствует
|  |  | 81.2 | 0.2 | 0.06 | 0.14 |  | 0.26 | 0.14 | соответствует
4. .Термогигрометр HTC-1 Инв.№13 , ,Инв.№83,Инв.№10 | ДИ: (40-80) %, ЦД: 1 % ДИ: (15-30) °C, ЦД: 0,1 °C | ZD202603240033, ZD202603240034, ZD202603240035, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 40 | -1 | 2 | -3 | Паспорт прибора HTC-1 (± 5 %), Паспорт прибора HTC-1 и ГОСТ 28498-90 (± 1 °C) | 5 | -5 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 60 | -1 | 2 | -3 |  | 5 | -5 | соответствует
|  |  | 80 | -2 | 2 | -4 |  | 7 | -7 | соответствует
|  |  | 15 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |  | 2 | -2 | соответствует
|  |  | 20 | 0.4 | 0.5 | -0.1 |  | 2 | -2 | соответствует
|  |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 2 | -2 | соответствует
5.Секундомер механический зав.№ 5065 | ДИ, от 5 до 3600 s ПГ ± 0,55 s | ZD202603240036 , 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 5 | 0 | 0.02 | -0.02 | паспорт прибора и ГОСТ 5072-84 (±0,55 s) | 0.05 | -0.05 | соответствует | 2025-11-14
|  |  | 60 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.05 | -0.05 | соответствует
|  |  | 180 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.05 | -0.05 | соответствует
|  |  | 1800 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | соответствует
|  |  | 3600 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | соответствует
6.Газоанализатор многокомпонентный Автотест-02.02М Зав.№21216 | ДИ: (0 ÷ 25) % O₂; ЦД: 0,1 % ДИ: (0 ÷ 100) %LEL CH₄; ЦД: 1 %LEL ДИ: (0 ÷ 1000) ppm CO; ЦД: 1 ppm ДИ: (0 ÷ 500) ppm H₂S; ЦД: 1 ppm | ZD202603240037, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 6.02 | 0.13 | 0.15 | -0.02 | паспорт прибора и ГОСТ 33997-2016 | 0.28 | -0.02 | соответствует | 24.03.2027
|  |  | 15.9 | 0 | 0.41 | -0.41 |  | 0.41 | -0.41 | соответствует
|  | O₂ | 24.1 | -0.1 | 0.62 | -0.72 |  | 0.52 | -0.72 | соответствует
|  |  | 19.8 | 0.3 | 0.396 | -0.096 |  | 0.696 | -0.096 | соответствует
|  | CH₄ (%LEL) | 49.9 | 0.2 | 0.998 | -0.798 |  | 1.198 | -0.798 | соответствует
|  |  | 61.1 | -0.5 | 1.22 | -1.72 |  | 0.72 | -1.72 | соответствует
|  |  | 39.7 | -0.4 | 0.71 | -1.11 |  | 0.31 | -1.11 | соответствует
|  | CO | 249.6 | 1.7 | 4.49 | -2.79 |  | 6.19 | -2.79 | соответствует
|  |  | 351.2 | -3.2 | 6.32 | -9.52 |  | 3.12 | -9.52 | соответствует
|  |  | 49.9 | 0.6 | 0.59 | 0.01 |  | 1.19 | 0.01 | соответствует
|  | H₂S | 99.8 | 1.3 | 1.19 | 0.11 |  | 2.49 | 0.11 | соответствует
|  |  | 199.6 | 0.4 | 2.39 | -1.99 |  | 2.79 | -1.99 | соответствует
7.Линейка измерительная металлическая NA. зав.№18-014-1000 | ДИ: (от 0 до 1000 ) mm ЦД: 1 mm | ZD202603240032 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 200 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | паспорт прибора и ГОСТ 427-75 (±0,20 mm) | 0.06 | -0.04 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 500 | -0.02 | 0.05 | -0.07 |  | 0.03 | -0.07 | соответствует
|  |  | 600 | -0.04 | 0.05 | -0.09 |  | 0.01 | -0.09 | соответствует
|  |  | 800 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |  | 0.07 | -0.03 | соответствует
|  |  | 1000 | -0.06 | 0.05 | -0.11 |  | -0.01 | -0.11 | соответствует
8. Линейка измерительная металлическая инв.№76 | ДИ: (от 0 до 300 ) mm ЦД: 0,1 mm | ZD202603240031 27.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | паспорт прибора и ГОСТ 427-75 (±0,2 mm) | 0.07 | -0.03 | соответствует | 2027-03-27
|  |  | 100 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0.1 | 0 | соответствует
|  |  | 150 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |  | 0.09 | -0.01 | соответствует
|  |  | 200 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |  | 0.11 | 0.01 | соответствует
|  |  | 300 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |  | 0.12 | 0.02 | соответствует
9. Термометр жидкостной стеклянный №209 | ДИ: от 0 до 50 °C, | ZD20260з240030 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | паспорт прибора и ГОСТ 28498-90 (±1 mm) | 0.04 | -0.06 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |  | 0.13 | 0.03 | соответствует
|  |  | 50 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |  | 0.12 | 0.02 | соответствует
10.Штангенреймас зав.№ 84725 | ДИ: от 0 до 400 mm, КТ: 2; ПГ: ±0,06 | ZD202603240029 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0 | 1 | -1 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 100 | 0.001 | 1 | -0.999 |  | 1.001 | -0.999 | соответствует
|  |  | 200 | -0.001 | 1 | -1.001 |  | 0.999 | -1.001 | соответствует
|  |  | 300 | 0.002 | 1 | -0.998 |  | 1.002 | -0.998 | соответствует
|  |  | 400 | 0.003 | 1 | -0.997 |  | 1.003 | -0.997 | соответствует
11.Штангенреймас зав.№73482 | ДИ: от 0 до 400 mm, КТ: 2; ПГ: ±0,06 | ZD202603240028 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 70 | 0 | 1 | -1 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 200 | 0.001 | 1 | -0.999 |  | 1.001 | -0.999 | соответствует
|  |  | 350 | -0.001 | 1 | -1.001 |  | 0.999 | -1.001 | соответствует
|  |  | 500 | 0.002 | 1 | -0.998 |  | 1.002 | -0.998 | соответствует
12.Щупы Радиусные шаблоны зав.№ 4 №14 | ДИ: от 0,2 до 1,0 mm, ПГ: 0,0 | ZD202603240027 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.2 | 0 | 0.05 | -0.05 | ГОСТ 28498-90, п. 3.2. Предел доп. погрешности: ±1,0 mm. | 1 | -1 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 0.5 | 0 | 0.05 | -0.05 |  | 1 | -1 | соответствует
|  |  | 1 | 0 | 0.05 | -0.05 |  | 1 | -1 | соответствует
13. Штангенциркуль тип.ШЦЦ-I зав.№300 | ДИ: от 0,5 до 150 mm, ПГ: 0,01 | ZD202603240026 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.5 | 0 | 0.01 | -0.01 | Согласно сертификату калибровки допустимая погрешность (MPE): ±0,02 мм (для 0,5 мм) и ±0,03 мм (для 50–150 мм). | 0.02 | -0.02 | соответствует | 2027-03-24
|  | Наружные губки | 50 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 70 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 100 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 150 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  | Внутренние губки | 0.5 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.02 | -0.02 | соответствует
|  |  | 50 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 70 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 100 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 150 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  | Глубиномер | 20 | 0 | 0.01 | -0.01 |  | 0.02 | -0.02 | соответствует
14. Гиря зав.6962 50gr | ДИ: от 50 gr, | ZD202603240025, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 50 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 |  | 0.0007 | -0.0001 | соответствует | 2027-03-24
15.Рулетка измерительная металлическая YT-71189 инв.№33 | ДИ: от 0 до 5 m, КТ: 2; ПГ: ± [0,30+0,15(L-1)] mm | ZD202603240024, 24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 2500 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ГОСТ 7502-98 (±0.5 mm / 5 m) | 0.9 | -0.9 | соответствует | 2027-03-24
|  |  | 3500 | 0.1 | 0.3 | -0.2 |  | 1.1 | -1.1 | соответствует
|  |  | 5000 | -0.1 | 0.3 | -0.4 |  | 1.4 | -1.4 | соответствует
16. Штангенциркуль зав.№Г987857 (24.03.2026) | ДИ: от 0,5 до 250 mm, ПГ: 0,05 | ZD202603240023,24.03.2026 "Shenzhen Zhongiidian Metrology and Testing Technology Со., Ltd." | 0.5 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 50 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  | Наружные губки | 100 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  |  | 150 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  |  | 250 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  |  | 0.5 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.03 | -0.03 | соответствует
|  |  | 50 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  | Внутренние губки | 100 | -0.02 | 0.02 | -0.04 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  |  | 150 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  |  | 250 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.04 | -0.04 | соответствует
|  | Глубиномер | 20 | 0 | 0.02 | -0.02 |  | 0.02 | -0.02 | соответствует